……………………………………………………

( pieczęć Wykonawcy)

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Wymagania techniczne dla automatycznej stacji meteorologicznej

Producent/model:……………………………

| Lp. | Parametry | Spełnienie warunków (wpisać TAK/NIE) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Datalogger z wielowątkowym systemem operacyjnym z pamięcią wew. danych min. 1GB FLASH, konfiguracja wejść pomiarowych: - min. 3 wejść analogowych uniwersalnych 0..20mV do 0..2V lub 4..20mA, - min. 2 wejścia bezpośrednie Pt 100, - min. 4 wejścia impulsowe – licznikowe, - min. 1 złącze RS485 do obsługi oddalonych czujników, - min. 1 złącze RS485 lub RS232 do obsługi oddalonych czujników, - możliwość podłączenia sondy wilgotności gleby (6 sygnałów napięciowych 0..1V), z pozostawieniem wolnych minimum dwóch wejść analogowych uniwersalnych, - złącza komunikacyjne: ETHERNET, - wbudowane mechanizmy obsługi LAN, modemu 3G, - wbudowany stos protokołów TCP/IP, - temperatura pracy: -40 do +85 °C bez dodatkowego podgrzewania. |  |
| 2. | Oprogramowanie pomiarowe loggera: - częstotliwość próbkowania lepsza niż 2s, - częstotliwość zapisu od 1 min. do 3 godz., - możliwość zapisu każdego parametru z innym cyklem pomiarowym, - tworzenie czujników wirtualnych na podstawie odczytów chwilowych (próbkowania) – np. wartości średnie, minimalne, maksymalne, suma, - buforowanie danych w zasobach pamięci dyskowej FLASH loggera na wypadek braku łącza internetowego do serwera (min. 3 miesiące buforowania danych), automatyczne wysyłanie zaległych danych po przywróceniu łącza, - możliwość bezpośredniego pobrania danych z loggera na zewnętrzny komputer np. w przypadku długotrwałej awarii łącza internetowego, - możliwość podłączenia do 8 dodatkowych czujników temperatury Pt100. |  |
| 3. | Szafa z tworzywa sztucznego wysokoudarowego, stopień szczelności IP66, do zabudowy loggera i niezbędnych akcesoriów pomiarowych do zasilania z baterii słonecznej (opcjonalnie 230V), wstawienia buforu akumulatorowego, wyposażona w ochronę przepięciową kat.B+C. |  |
| 4. | Maszt o wysokości min. 12m, konstrukcja lekka z odciągami, do zamocowania wiatromierza oraz turbiny wiatrowej do ładowania akumulatorów oraz baterii słonecznej, masa i konstrukcja umożliwiająca ręczne opuszczanie do pozycji dostępnej z ziemi w celu serwisowania przyrządów. Montaż bez użycia sprzętu mechanicznego. |  |
| 5. | Zestaw zasilający stację meteorologiczną zapewniający całoroczne użytkowanie stacji: w postaci panelu fotowoltaicznego o mocy min. 130W 1000W/m², turbiny wiatrowej o mocy min. 350W 20m/s oraz odpowiedniego bufora akumulatorowego zapewniającego pracę stacji przynajmniej przez 100 godzin w czasie braku ładowania. Turbina wiatrowa zamontowana min. 2m powyżej wiatromierza. |  |
| 6. | Wiatromierz do pomiaru kierunku i prędkości wiatru, zespolony, prędkość startu pomiaru prędkości: <0,5 m/s, wbudowane zabezpieczenia przepięciowe, podłączenie kablem transmisji szeregowej RS485 protokołem MODUS-RTU lub sygnał analogowy, dokładność pomiaru prędkości min. 4% dla v>1 m/s, pomiaru kierunku bez strefy martwej, rozdzielczość min. 1/64 kąta pełnego. Montaż na wysokości 10m npg. |  |
| 7. | Czujnik temperatury i wilgotności powietrza, Pomiar temperatury: rodzaj elementu – Pt100, zakres temp. -40 do 60°C, dokładność pomiaru +/- 0,1°C- klasa 1/3B wg. PN-EN-60751(IEC-751), wyjście: podłączenie 4-przewodowe elementu Pt100, Pomiar wilgotności: zakres wilgotności mierzonej 0-100(%), dokładność +/- 1%RH(0..90%RH), +/-2%RH (90..100%RH). Montaż na wysokości 2m npg. |  |
| 8. | Osłona antyradiacyjna do czujnika temp. i wilgotności, z tworzywa termoformowanego lub epoksydowego, kształt walcowy z ramieniem mocującym i uniwersalnym uchwytem do czujnika. |  |
| 9. | Czujnik temperatury powietrza (bis) : pt100, dokładność 0,1°C – klasa 1/3B wg. PN-EN-60751 (IEC-751), kabel odporny na UV oraz warunki środowiskowe umożliwiający montaż w ziemi bez dodatkowej ochrony, długość min. 2m. Montaż na wysokości 2m npg. |  |
| 10. | Osłona antyradiacyjna do czujnika temperatury (+200 bis), z tworzywa termoformowanego lub epoksydowego, kształt walcowy, z ramieniem mocującym i uniwersalnym uchwytem do czujnika. |  |
| 11. | Czujnik temperatury przygruntowej, typu Pt100, dokładność 0,1°C – klasa 1/3B wg. PN-EN-60751(IEC-751), kabel odporny na UV oraz warunki środowiskowe umożliwiający montaż w ziemi bez dodatkowej ochrony, długość min. 8m. Montaż na wysokości 5cm npg. |  |
| 12. | Osłona antyradiacyjna do czujnika temperatury przygruntowej, z tworzywa termoformowanego lub epoksydowego, kształt walcowy, z uchwytem czujnika. |  |
| 13. | Czujniki temperatury gleby, typu Pt100, dokładność 0,1°C – klasa 1/3B wg. PN-EN-60751 (IEC-751), kabel odporny na UV oraz warunki środowiskowe umożliwiający montaż w ziemi bez dodatkowej ochrony, długość min. 8m. Monaż na głębokości 10cm. |  |
| 14. | Deszczomierz całoroczny korytkowy, nieogrzewany, apertura 200cm², pracujący w zakresie temperatur od 0°C (wielkość opadu z rozdzielczością 0,1mm). Montaż w gruncie, tak aby pierścień zbiorczy znajdował się na wysokości 1m npg – 2szt. |  |
| 15. | Czujnik usłonecznienia typu LP SD18. |  |
| 16. | Transfer danych (źródło): - kanał podstawowy: modem 3G, - kanał lokalny: Ethernet, Przeznaczenie danych: serwer IUNG. |  |
| 17. | Oprogramowanie do obsługi stacji i do transmisji danych przez moduł 3G, skonfigurowanie połączenia do serwera danych IUNG: Wykonawca zapewni (skonfiguruje) bezpośredni transfer danych z loggera stacji pomiarowej wyposażonej w modem 3G do bazy danych serwera Zamawiającego (podłączonego do publicznej sieci internetowej). Transfer danych z loggera na serwer powinien odbywać się co 10-15 min. Dla bezpieczeństwa danych – nie dopuszcza się transferu danych ze stacji pomiarowej do serwera IUNG za pośrednictwem innego serwera. |  |
| 18. | Ogrodzenie stacji z elementów prefabrykowanych ocynkowanych, wysokość 170cm, furtka z zamknięciem. Wymiary ogródka meteorologicznego max. 7,5mx7,5m. |  |

............................., dn. .........................				...........................................

(podpis(y) osób uprawnionych

do reprezentacji  wykonawcy)